附录2

北京市冷链医疗器械运输贮存管理检查评定细则

| 项目号 | 检查内容 | 检查要点 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※3.20.1 | 企业应当依照本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理体系文件。质量管理体系文件应当符合企业实际，并实施动态管理，确保文件持续有效。质量管理体系文件应当由企业负责人批准后实施。从事需要冷藏、冷冻管理的医疗器械经营的，医疗器械采购、收货、验收、贮存、销售、出库、运输等环节的工作程序应满足冷链有关要求。 | 1.从事需要冷藏、冷冻管理的医疗器械经营的，是否制定符合《规范》要求的各业务环节的工作程序，包括贮存、运输冷藏冷冻管理的医疗器械所使用设施设备包装标准操作规程，如装箱、封箱操作及在途温度管理等。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 3.20.3 | 从事需要冷藏、冷冻管理的医疗器械经营的，企业应当制定冷链医疗器械管理制度和应急管理制度。 | 1.对从事需冷藏、冷冻管理医疗器械经营的企业，查看企业是否制定相应的医疗器械管理制度和应急管理制度并有效实施。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 4.31.2 | 从事需要冷藏、冷冻管理的医疗器械收货、验收、贮存、检查、出库、运输等工作的人员，还应当接受冷链相关法律、法规、规章、规范、质量管理制度、冷链专业知识和操作规程的培训。 | 1.查看相应岗位工作人员的培训记录是否包含上述培训内容。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 4.32 | 企业应当对冷链工作人员等相关人员进行上岗和定期考核，经考核合格后方可上岗或者继续从事此岗位工作。 | 1.查看冷链工作人员等相关人员考核记录或者培训记录，是否进行上岗前考核和定期考核。 2.查看从事相应岗位工作人员是否经考核合格。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.34 | 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的经营场所和库房，经营场所和库房的面积应当满足经营与质量管理的要求。 | 1.经营需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，重点查看其贮存区域与其经营范围、规模是否相适应。 2.经营需要冷藏、冷冻管理的医疗器械的，查看冷库容积是否满足容积不少于20立方米的要求。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.40 | 库房应当按质量状态实行分区管理，设置待验区、合格品区、不合格品区、发货区、退货区等，并有明显区分。可以采用色标管理，待验区、退货区为黄色，合格品区和发货区为绿色，不合格品区为红色。 | 1.经营需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，查看冷库是否按质量状态实行分区管理，冷库内是否根据需求划分包装材料预冷区/货位、冰排释冷区/货位等，是否按色标管理并设有明显标示。核查各区域大小设置是否合理，能否满足企业的日常作业。 2.查看库房现场分区与分区管理相关质量文件规定是否一致。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.44.1 | 从事医疗器械批发和专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业（简称：批发和贮运企业），其经营或者运输、贮存的医疗器械涉及需要冷藏、冷冻管理的，应当配备与其经营规模和经营品种相适应的冷藏、冷冻设施设备； | 1.企业是否配备与经营品种和规模相适应的冷库（冷藏库、冷冻库）、冷藏车、保温车、冷藏箱（冷冻箱）、保温箱等设施设备，符合产品说明书和标签标示的储运要求，并满足日常操作和质量管理要求。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.44.2 | 涉及冷藏冷冻管理的批发和贮运企业应配备用于冷藏、冷冻设施设备的温湿度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备。 | 1.查看企业用于医疗器械贮存和运输的冷库、冷藏车、保温车等设施设备是否配备温湿度自动监测系统（以下简称温测系统）。查看用于运输的冷藏（冷冻）箱、保温箱或其他冷藏设备是否配备温度自动记录和存储的仪器设备。温测系统由测点终端、管理主机、不间断电源以及相关软件等组成。查看温测系统设备是否进行定期检查、维修、保养，并建立档案。 2.查看温湿度自动监测系统是否满足： （1）温测系统的测量范围、精度、分辨率等技术参数能够满足管理需要，各测点终端能够对周边环境温湿度进行数据的实时采集、传送和报警；管理主机能够对各测点终端监测的数据进行记录、存储、显示、处理，并具备发生异常情况时的报警管理功能。 （2）冷库设备运行过程至少每隔1分钟更新一次测点温度数据，贮存过程至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据 （3）当温湿度达到设定的临界值或者超出规定范围时，温测系统至少每隔2分钟记录一次实时温湿度数据，并实现声光报警，并通过短信等通讯方式向至少2名指定人员即时发出报警信息。 （4）温测系统应当独立地不间断运行，防止因供电中断、计算机关闭或故障等因素，影响系统正常运行或造成数据丢失。 （5）温测系统保持独立、安全运行，不得与温湿度调控设施设备联动，防止温湿度调控设施设备异常导致系统故障的风险。 （6）各测点终端采集的监测数据应当真实、完整、准确、有效。 ①测点终端采集的数据应自动传送到管理主机，进行处理和记录，并采用可靠的方式进行数据保存，确保数据不丢失和不被改动。 ②系统具有对记录数据是不可更改、删除的功能，不得有反向导入数据的功能； ③不得对用户开放温湿度传感器监测值修正、调整功能，防止用户随意调整，造成监测数据失真。 （7）温测系统应当与企业计算机终端进行数据对接，自动在计算机终端中存储数据，可以通过计算机终端进行实时数据查询和历史数据查询。 3.查看温测系统测点终端的数量及位置，是否能够准确反映环境温湿度的实际状况，是否根据验证结论设定、安装测点终端。 冷库温湿度监测布点数量应满足：（1）每个独立的库房或仓间至少安装2个测点终端；（2）平面仓库面积在100㎡以内的配备2个，每增加100㎡加一个。高架仓库货架层高在4.5-8m间的，面积在100㎡以内的至少安装4个测点终端，每增加100㎡至少增加2个测点终端，并均匀分布在货架上、下位置；货架层高在8m以上的，面积在100㎡以内的至少安装6个测点终端，每增加100㎡至少增加3个测点终端，并均匀分布在货架的上、中、下位置；不足100㎡的按100㎡计算。查看测点终端是否安装在经过确认的合理位置，避免储运作业及人员活动对监测设备造成影响或损坏，其安装位置不得随意移动。 4.查看用于贮存医疗器械的冷库是否具有自动调控温度的功能，机组的制冷能力是否与冷库容积相适应。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.44.3 | 涉及冷藏冷冻管理的批发和贮运企业应能够确保制冷设备正常运转的不间断的供电设备（如双回路供电系统或者备用发电机组等）； | 1.查看冷库是否配备备用发电机组或双回路供电系统等，以保证制冷系统的连续供电。 2.备用供电设备是否建立使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的记录。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.44.4 | 涉及冷藏冷冻管理的批发和贮运企业应根据相应的运输规模和运输环境要求配备冷藏车、保温车，或者冷藏（冷冻）箱、保温箱等设备；冷藏车应当具有自动显示温度、调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能； | 1.查看冷藏车、保温车等运输车辆的产权、行驶证等证明文件，若采用车辆租赁等方式，应查看车辆租赁协议是否有效满足日常运输需求。 2.查看温湿度监测系统，冷藏车设备运行过程是否至少每隔1分钟更新一次测点温度数据，运输过程是否至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。 3.查看用于运输的冷藏车、保温车，或者冷藏（冷冻）箱、保温箱等设备测点终端的数量及位置，是否能够满足以下要求： （1）准确反映环境温湿度的实际状况，是否根据验证结论设定、安装测点终端。 （2）安装在经过确认的合理位置，避免储运作业及人员活动对监测设备造成影响或损坏，其安装位置不得随意移动。 （3）每台独立的冷藏、冷冻运输车辆或车厢，安装测点终端的数量不得少于2个。车厢容积超过20立方米的，每增加20立方米至少增加1个测点终端，不足20立方米的按20立方米计算。 （4）用于医疗器械运输的冷藏箱（柜）或保温箱，每个至少配置一个测点终端。 4.查看用于医疗器械运输的冷藏车是否配备卫星定位系统，以实现对车辆运输的监控；是否具备自动调控温度功能，车厢应防水、密闭，车厢内留有保证气流充分循环的空间。 5.查看冷藏（冷冻箱）是否能自动调节箱体内温度；保温箱是否配备蓄冷（热）剂及隔温装置。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.44.5 | 涉及冷藏冷冻管理的批发和贮运企业对有特殊温湿度要求的，应当配备符合其贮存、运输要求的设施设备。 批发和贮运企业经营或者运输、贮存有特殊温湿度要求的医疗器械，应当配备符合其贮存、运输要求的设施设备。 | 1.查看贮存、运输设施设备是否满足特殊温度要求。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.45 | 医疗器械零售的经营场所应当与其经营范围和经营规模相适应，应当配备经过验证并具有温度显示和监测功能的冷柜； | 1.查看现场是否配备能够满足贮存需求的冷藏（冻）设备，冷藏（冻）设备是否经过验证，是否有温度监测功能，是否能够显示温度。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.46 | 零售医疗器械的陈列应当符合下列要求： （一）陈列环境应当满足所经营医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求； （二）需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，应当放置在冷藏、冷冻设备中，并对温度进行监测和记录； | 1.现场抽取陈列产品，查看是否按照医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求陈列产品。 2.查看需冷藏、冷冻管理的医疗器械是否放置在冷藏、冷冻设备中，查看冷藏、冷冻设备的实时温度是否符合说明书或者标签标示的贮存要求，查看冷藏、冷冻设备是否有温度监测及记录。 3.查看冷藏、冷冻设备中医疗器械与非医疗器械是否分区陈列。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※5.47 | 自动售械机内的陈列环境应当满足所经营医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求；需要冷藏、冷冻管理的医疗器械应当对贮存环境的温度进行监测和记录； | 1.查看自动售械机中是否有需要冷藏、冷冻管理的医疗器械。如有需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，现场是否有满足贮存需求的冷藏、冷冻设施设备，是否有对贮存环境的温度进行监测和记录。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.49 | 企业应当按照国家有关规定，对温湿度监测设备等计量器具进行有效管理，保证计量器具性能持续满足要求，定期进行校准或者检定，保存相关校准或者检定记录。 | 1.查看需检定或者校准的计量器具和计量设备校准、检定证明或者检定记录，确认企业是否每年对用于医疗器械贮存、运输、陈列使用的测点终端或温湿度监测设备按照国家有关规定进行定期校准或者检定。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.50.1 | 企业应当对冷库、冷柜等贮存设施设备，冷藏冷冻、保温等运输设施设备，以及温湿度监测系统进行使用前验证、定期验证和停用时间超过规定时限情况下的验证。未经验证的设施设备，不得应用于冷链管理医疗器械的运输和贮存过程。 | 1.查看冷库、冷柜贮存设施设备和冷藏冷冻、保温等运输设施设备，以及温湿度监测系统是否按要求开展使用前验证、定期验证、停用时间超过规定时限情况下的验证。 2.查看质量管理文件，是否明确验证要求。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 5.50.2 | 企业应当在验证实施过程中，建立并形成验证控制文件，包括验证方案、报告、评价和预防措施等，验证使用的计量器具应当经法定计量机构校准，校准证书复印件应当作为验证报告的必要附件。 | 1.查看冷库、冷柜贮存设施设备和冷藏冷冻、保温等运输设施设备，以及温湿度监测系统是否建立验证控制文件，验证控制文件是否包括验证方案、验证报告、评价和预防措施等内容。验证工作可与具备相应能力的第三方机构共同实施。 2.冷藏、冷冻相关设施设备的验证项目要求如下： （1）冷库验证的项目至少包括： ①温度分布特性的测试与分析，确定适宜医疗器械存放的安全位置及区域； ②温控设备运行参数及使用状况测试； ③监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； ④开门作业对库房温度分布及医疗器械储存的影响； ⑤确定设备故障或外部供电中断的状况下，库房保温性能及变化趋势分析； ⑥对本地区的高温或低温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估； ⑦在新建库房初次使用前或改造后重新使用前，进行空载及满载验证； ⑧年度定期验证时，进行满载验证。 （2）冷藏车验证的项目至少包括： ①车厢内温度分布特性的测试与分析，确定适宜医疗器械存放的安全位置及区域； ②温控设施运行参数及使用状况测试； ③监测系统配置的测点终端参数及安装位置确认； ④开门作业对车厢温度分布及变化的影响； ⑤确定设备故障或外部供电中断的状况下，车厢保温性能及变化趋势分析； ⑥对本地区高温或低温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估； ⑦在冷藏车初次使用前或改造后重新使用前，进行空载及满载验证； ⑧年度定期验证时，进行满载验证。 （3）冷藏箱（柜）或保温箱验证的项目至少包括： ①箱内温度分布特性的测试与分析，分析箱体内温度变化及趋势； ②蓄冷剂配备使用的条件测试； ③温度自动监测设备放置位置确认； ④开箱作业对箱内温度分布及变化的影响； ⑤高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估； ⑥运输最长时限验证。 （4）监测系统验证的项目至少包括： ①采集、传送、记录数据以及报警功能的确认； ②监测设备的测量范围和准确度确认； ③测点终端安装数量及位置确认； ④监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认； ⑤系统在断电、计算机关机状态下的应急性能确认； ⑥防止用户修改、删除、反向导入数据等功能确认。 3.验证测点应满足以下要求： - （1）冷库：每个库房中均匀性布点数量不得少于9个，仓间各角及中心位置均需布置测点，每两个测点的水平间距不得大于5米，垂直间距不得超过2米。库房每个作业出入口及风机出风口至少布置5个测点，库房中每组货架或建筑结构的风向死角位置至少布置3个测点。 - （2）冷藏车：每个冷藏车箱体内测点数量不得少于9个，每增加20立方米增加9个测点，不足20立方米的按20立方米计算。 - （3）冷藏箱（柜）或保温箱：每个冷藏箱（柜）或保温箱的测点数量不得少于5个。 4.查看验证使用的计量器具是否经法定计量机构校准，验证报告是否有校准证书复印件或者电子扫描件。 5.验证使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，其温度测量的最大允许误差为±0.5℃。 6.查看企业是否根据验证对象确定合理的持续验证时间，以保证验证数据的充分、有效及连续，具体要求如下： （1）冷库：各项参数及使用条件符合规定的要求并达到运行稳定后，数据有效持续采集时间不得少于48小时； （2）冷藏车：达到规定的温度并运行稳定后，数据有效持续采集时间不得少于5小时。 （3）冷藏箱（柜）或保温箱：经过预热或预冷至规定温度并满载装箱后，按照最长的配送时间连续采集数据。 （4）验证数据采集的间隔时间不得大于5分钟。 7.查看企业相关质量管理体系文件及相关设施设备参数设置情况，是否根据验证确定的参数及条件（验证的结果），制定或修订质量管理体系文件的相关内容，保证正确、合理使用相关设施及设备。 8.查看企业已形成的验证控制文件，是否满足： （1）验证方案需经企业质量负责人审核并批准后，方可实施；验证报告由质量负责人审核和批准。 （2）确保所有验证数据的真实、完整、有效、可追溯。 （3）在验证过程中，根据验证数据分析，对设施设备运行或使用中可能存在的不符合要求的状况、监测系统参数设定的不合理情况等偏差，进行调整和纠正处理，使相关设施设备及监测系统能够符合规定的要求。 （4）根据验证结果对可能存在的影响医疗器械质量安全的风险，制定有效的预防措施。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 6.63 | 需要冷藏、冷冻管理的医疗器械收货时，应当核实运输方式、到货以及在途温度、启运时间和到货时间并做好记录，符合要求的，应当及时移入符合温控要求的待验区。不符合温度要求的应当拒收，并做相应记录。 | 1.抽查收货管理规定、收货相关记录，确认企业是否按规定进行收货并保留相关记录。 2.检查待验区，冷藏、冷冻管理的产品是否及时移入符合温控要求的待验区。 3. 通过相关人员的实际操作确认其操作的合规性。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※6.67.1 | 对需要冷藏、冷冻管理的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度以及外观、包装、标签、等质量状况进行重点检查并记录； | 1.查看企业冷藏、冷冻管理的医疗器械验收相关记录，确认企业是否按规定进行管理并保留相关记录。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※6.67.2 | 对销售后退回的需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，还应当核实售出期间的温度记录，不符合温度要求的应当拒收。 | 1.查看退货管理规定，如有销售后退回的需冷藏、冷冻管理的医疗器械，查看企业能否提供购货者出具的售出期间的温度记录，核实售出期间的温度记录是否符合温度要求。有不符合温度要求的，查看是否有拒收或者按不合格品管理。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 7.71 | 企业应当根据医疗器械的质量特性进行合理贮存，并符合下列要求： （一）按照医疗器械说明书或者标签标示的贮存要求贮存； （二）冷库贮存时，应当根据冷库验证报告确定合理的贮存区域，制冷机组出风口应当避免遮挡； | 1.查看企业库房贮存的医疗器械，确认企业是否按照规定对医疗器械进行合理贮存。重点对贮存的冷藏、冷冻管理医疗器械的包装、标签、外观及温度状况等进行检查并记录。 2.查看储存和检查管理规定及验证报告；通过相关人员实际操作确认其操作合规性。 3.查看冷库内产品码放情况。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| ※8.87.1 | 医疗器械出库前，企业应当由专人负责出库复核，并建立出库复核记录。 | 1.抽查企业出库复核记录，确认企业是否按上述要求开展医疗器械出库复核工作。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.95 | 需要冷藏、冷冻管理的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合下列要求： （一）车载冷藏冷冻箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求； （二）包装、装箱、封箱工作应当在符合医疗器械说明书或者标签标示的温度范围内的环境下完成； （三）装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。 | 1.查看企业装箱、装车相关工作程序及人员名册、岗位说明或者岗位职责等文件资料，确认是否由专人负责需要冷藏、冷冻管理的医疗器械装箱、装车作业； 2.查看企业是否根据验证确定的参数及条件，制定装箱、装车标准操作规程。查看内容是否包括以下要求： （1）使用保温箱运输冷藏、冷冻管理医疗器械的，箱内应合理配备与温度控制及运输时限相适应的蓄冷剂，并根据对蓄冷剂和产品的温度控制验证结论，使用隔温装置将产品与蓄冷剂等冷媒进行隔离。 （2）使用冷藏车运输冷藏、冷冻管理医疗器械的，根据验证报告确定冷藏车厢内产品的码放方式及区域进行装车，码放高度不得超过制冷机组出风口下沿，确保气流正常循环和温度均匀分布；装车完毕，及时关闭车厢门，检查厢门密闭情况及温控设备和温测设备运行状况，运行正常方可启运。 （3）冷链管理医疗器械在装卸过程中，应采取措施确保温度符合产品说明书和标签标示的要求。 3.查看企业是否在出库或者运输等环节工作程序文件中，明确除上述作业要求外并做好相关工作记录。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.96 | 运输需要冷藏、冷冻管理医疗器械的，运输记录还应包括：起运时间、到货时间、起运温度、到货温度以及在途温度记录。 | 1.查看需要冷藏、冷冻管理的医疗器械运输记录是否满足上述要求。 2.查看运输操作规程，是否明确应向收货单位提供运输期间的全程温度记录。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.97 | 运输需要冷藏、冷冻管理的医疗器械，应当根据运输的产品数量、距离、时间以及温度要求、外部环境温度等情况，选择合理的运输工具和温控方式，确保运输过程中温度控制符合要求。 冷藏车、车载冷藏冷冻箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。 | 1.查看企业冷链运输工具验证控制文件，确认其冷藏车、车载冷藏冷冻箱、保温箱等能够满足医疗器械运输过程中对温度控制的要求。查看冷链运输记录，确认所选择的运输工具和温控方式能满足医疗器械运输过程中温度控制要求。 2.查看冷藏车辆及相关设备校准报告、验证报告、操作规程等文件，并现场检查冷藏车辆及相关设备，必要时进行测试，确认冷藏车辆及相关设备是否符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求，是否具有显示温度、控制温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.98 | 企业可以委托其他具备质量保障能力的承运单位运输医疗器械，应当签订委托运输质量保证协议，并定期对承运单位运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，确保运输过程的质量安全。 委托运输质量保证协议应当包括：运输过程中的质量责任、运输操作规程、在途时限、温度控制、签收和回执要求等。 | 1.查看企业委托运输考核评估记录，确认企业是否对承运单位运输医疗器械的质量保障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行委托前和定期充分的考核评估：是否收集承运方的运输资质文件、运输设施设备、承运人员资质证明；是否收集符合本文要求的相关设施设备（冷藏车、冷藏箱、保温箱等）运输过程温度控制及监测系统验证文件等相关资料，并保留相关记录。 2.委托其他单位运输医疗器械的，重点查看企业委托运输质量保证协议，确认委托运输质量保证协议是否包括：运输过程中的质量责任、运输操作规程、在途时限、温度控制和实时监测、签收和回执要求等内容，确保运输过程中的质量安全。已开展经营活动的，抽查相关运输签收等记录，确认企业是否按协议实施质量管理。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |
| 8.99 | 企业应当制定需要冷藏、冷冻管理的医疗器械在贮存、运输过程中温度控制的应急预案，并对应急预案进行定期演练。对贮存、运输过程中出现的断电、异常气候、设备故障、交通事故等意外或者紧急情况能够及时采取有效的应对措施，防止因异常突发情况造成的温度失控。 | 1.看企业的应急预案及应急预案定期演练记录，确认企业是否已制定冷藏、冷冻管理的医疗器械在贮存、运输过程中温度控制的应急预案，确认企业对贮存、运输过程中出现的断电、异常气候、设备故障、交通事故等意外或者紧急情况能够及时采取有效的应对措施，防止因异常突发情况造成的温度失控。 | 符合规定 □ 合理缺项 □ 不符合规定 □ 问题描述： |